附件1

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  **成都市成华区中医医院生物安全柜和超净工作台采购项目** |
| 技术要求 |
| **一、生物安全柜：数量2台，预算6万元/台。**1.气流模式：30%外排，70%循环\*2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s\*3.主副过滤器都采用进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径≤0.12um，过滤效率≥99.9995%，空气洁净度达10级，提供证明文件4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试\*5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件6.进口单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动\*7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速，提供实物照片证明8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数9.温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态\*10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性14. 具有紫外灯预约功能，紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全15.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa17.通过碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×10518.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏 19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便\*23.外形尺寸:1040mm\*790mm\*2130mm±10mm，工作区长尺寸：950mm\*575mm\*625mm±10mm \*24.质保≥2年，产品具有医疗器械注册证、EN12469-GS认证和NSF49认证**二、超净工作台：数量1台，预算0.99万元**1.洁净台分类：垂直层流、单面操作；2.外部尺寸:≥1060mm×620mm×1850mm；内部尺寸:≥935mm ×530mm×650mm；3.气流流速：≥0.30～0.45m/s；4.紫外灯功率：20W；LED日光灯功率：12W；5.前窗玻璃最大开口高度：≥400mm；前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；噪音≤65dB(A)；照明：≥300lx；6.风机：转速:≥2460 RPM，流量：≥750 m³/h，功率≤90W；7.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；8.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；9.※控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；10.洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；11.※紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；12.※具有紫外灯、风机预约定时功能；13.※具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；14.※设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 |

评分标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分　值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| 1 | 报价30%（主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)\* 30%\*100 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术、服务要求58%（主要评分因素） | 58分 | 1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：以编注1、2、3…等序号的技术参数条款（除开标注“※”或“\*”的技术参数条款）逐项视为一条一般技术参数条款，）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应包件中一般技术参数条款的总数量）×18分。一般技术参数条款共：26条2、投标人针对“※”或“\*”技术参数条款的响应得分规则如下：“※”或“\*”技术参数条款响应得分=（投标人满足“※”或“\*”技术参数条款的数量÷对应包件中“※”或“\*”技术参数条款的总数量）×40分“※”或“\*”技术参数条款共：12条注：①针对“※”或“\*”技术参数条款的技术响应，如果“※”或“\*”技术条款对技术支撑材料没有要求的，须提供检测报告或厂家参数证明或产品官网截图予以佐证，否则不予认定。如果“※”或“\*”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足,扣除相应技术分。针对“※”或“\*”技术参数条款如涉及项下有多项子条款的，其中任意一条及以上技术参数条款的偏离的，视为此项一般技术参数条款偏离②针对一般技术参数条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。针对一般技术参数条款如涉及项下有多项子条款的，其中任意一条及以上技术参数条款的偏离的，视为此项一般技术参数条款偏离。 | 供应商须按第六章要求提供相应证明材料，否则对应技术参数条款将视为不满足 | 技术类评分因素 |
| 3 | 文件规范性、完整性4% | 4分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩6% | 6分 | 评标委员会根据供应商类似产品销售业绩（自2019年1月1日至响应截止日期前）进行评定，每提供一个业绩得1分，最多得6分。 | 提供销售合同或中标/成交通知书复印件 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | / | 政策类评分因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

附件2

**投标文件部分格式**

**项目名称**

**报 价 文 件**

**投标人： （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

 **年 月 日**

目录

1、 供应商申明函

2、 法定代表人身份证明

3、 授权委托书

4、 报价一栏表

5、 报价方案

6、 投标人基本情况

7、 公司财务状况

8、 类似项目经验（如有）

9、 确保服务质量承诺书

10、 中小企业声明函（如是）

11、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

12、 投标人认为需要提供的其他材料

注：投标人可自行编制目录，并标注对应页码。所有复印件需清晰可辩。

1.供应商申明函

成都市成华区中医医院：

 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人名共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商参与同一合同的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时是委托同一自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我单位不为“信用中国”网站（[www.creditchina](http://www.creditchina).gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

八、我单位、我单位法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

2.供应商法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质： 地址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 公司的法定代表人。

特此证明

 公司（盖公章）：

日期：

3.供应商法定代表人授权委托书

成都市成华区中医医院医院：

本授权声明： 公司（投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方“ 成都市成华区中医医院XXXX采购项目 ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

法定代表人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

投标人名称： 公司（单位盖章）。

日期：

附：1、法定代表人身份证复印件

2、授权代表身份证复印件

（注：身份证应双面复印或扫描，复印或扫描页盖有供应商鲜章）

4.报价一览表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标设备名称 | 合计价（元） | 投标保证金(有/无） | 服务标准 | 备注 |
|  |  |  | 符合国家及行业要求 |  |

投标单位盖章：

投标人代表签字或盖章：

投标要求：

1、 如果给予价格折扣，必须在“报价一览表”中填报，否则，不作为评标依据。

2、 “报价一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“报价一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

1. 报价方案

针对技术要求具体响应内容

6.企业基本情况

7.公司财务状况

8.类似项目经验（如有)

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 内容概述 | 合同总价 | 供货期 | 业主单位联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

后附：上述项目的成交通知书或合同（包括：项目名称、签约时间、成交金额和双方签字并盖章）复印件，否则该项业绩视为无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年月 日

9、确保服务质量承诺书

致(招标人名称）：

我单位在 比选采购中，一旦中标，在该项目实施过程中，我们除响应比选文件中所有的条款及履约合同内容外，并对做如下承诺：

在服务期限内，一定要精心组织、精心策划，确保本项目目标的实现。

在此服务期限中，以一流的服务，一流的质量。调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良环境的实现。

以上是我单位对该项目的质量承诺，若我方达不到发包人要求及我方承诺标准，出现问题与我方有直接责任时，我方愿受罚服务控制价的（）％。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出。

投标人：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

10.中小企业声明函（不是中小企业不需填写此表)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财[2011]181号）的规定，本公司为 (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划

分标准，本公司为(请填写：中型、小型、微型）企业。

 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

11.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(格式自拟）

12.投标人认为需要提供的其他